意向需求附件：

我院采购设备要求全新原装，外包装完好无破损，材料表面无残损无锈蚀无碰伤。本附件为我院采购工作初步要求，具体采购情况以招标文件要求为准。

一、技术要求：

序号1、中耳分析仪

1、测试功能：鼓室图：自动/手动、探测音：226Hz、1000Hz、具有声反射筛查、声反射阈（同侧/对侧）、声反射衰减、咽鼓管功能检查

2、声顺测试系统：频率精度：±0.5%、范围：0.1ml-8.0ml

3、声反射：声反射阈和声反射衰减：0.01、0.02、0.03、0.04或0.05mmho

4、对侧刺激：纯音：500Hz、1000 Hz、2000 Hz、4000 Hz、频率精度：±0.5%、声强范围：50至110dB SPL

5、同侧刺激：纯音：500Hz，1000Hz，2000Hz，4000Hz、频率精度：±0.5%、3声强范围：50至110dB SPL、步进大小：1、2、5、10dB

6、气压系统：范围: +400到-600 daPa/s、压力扫频速率：50、100、200、400、600 daPa/s±20%、压力精度：±10% 或 ±10 daPa

7、探头指示灯：绿色（测试中）、黄色（漏气）、红色（右侧测试完成）、蓝色（左侧测试完成）

8、显示屏：≥7英寸彩屏

序号2、耳声发射测试仪

1、具有模块：DPOAE快速，DPOAE诊断，DPOAE阈值、刺激声类型：纯音、FM调频音

2、可双耳同时测试、可多频同时测试

3、测试结果：通过/有明确响应，未通过/无明确响应，或测试结果不完整

4、探头检测：最大声压极限（“刺激声”），扬声器间对比（“对称性”），泄露检查（“探头匹配”）

5、校准：耳道容积校准的耳内校准

6、采样率：48 kHz（刺激声，响应）

7、测试频率：DPOAE快速/阈值、DPOAE诊断：

8、DPOAE阈值评估：自动将DPOAE转换为客观的耳蜗听力图、DPOAE诊断测试时间：自适应时间停止、手动设置最小/最大时间停止（2~120 s）

序号3、听力计

1、可测试功能：气导听阈、骨导听阈、声场测听、言语测听、高频测听、耳鸣评估、诊断、治疗

2、通道数：两路独立的刺激和掩蔽通道

3、频率输出范围： 高频：125Hz～20000Hz、 声场输出：125Hz～20000Hz、 骨导耳机：250Hz～8000Hz、频率输出精度：≤±0.03%

4、最大谐波失真：气导≤2.5%、骨导≤5％

5、刺激声类型：频率特定听觉评估FRESH噪声：频率范围125～12500Hz，可应用于儿童行为测听刺激声

6、声场测听： 声场测试功放：内置4通道声场测试功放，最多可外接5个扬声器

7、特殊测试：耳鸣测试Tinnitus tests：可进行耳鸣频率、响度匹配，残余抑制试验，最小掩蔽级测试，具有耳鸣问诊表、耳鸣残疾评估量表等

8、中文联机软件：配有中文联机软件，内含中耳分析、耳声发射、视频检耳镜等检查模块

9、测试报告为可编辑的中文测试报告 ；报告格式：可保存为PDF格式或XML格式电子报告，可与医院的HIS系统对接

10、操作面板和主机可独立分开

序号4、电子鼻咽喉镜系统

1、摄像系统：数字式全高清主机，输出分辨率≥1920X1080，逐行扫描 50帧/秒 具有频闪喉镜以及电声门EGG功能，可连接电子镜，纤维镜及各种光学镜。

2、带有频闪喉镜及喉频谱功能：频闪方式：电子快门频闪、适用音频：80- 1000HZ、慢速频率：0.5- 2HZ

3、电子频闪可一键切换至普通内窥镜模式，以用耳、鼻等其他部位的检查和手术

4、具有电声门功能、主机自带电子荧光染色功能，可实现对早期恶性病变诊断

5、专业医用监视器屏幕尺寸≥27英寸，分辨率≥1920X1200

6、频闪麦克风：自动对频、频率范围：60-1000Hz

7、儿童型电子鼻咽喉镜:视野角度≥85°，视野方向0°、景深：1-100mm、主软管外径≤2.5mm、支持频闪喉镜功能

8、内置LED光源，产热量低，使用寿命≥20000小时

9、电声门电极，内置麦克风，可同步采集音频参数

二、商务要求：

1、交付时间：按招标文件要求；

2、交付地点：福建省福州儿童医院指定地点；

3、交付条件：按招标文件要求；

4、售后服务：原厂整机免费保修（具体保修时间按招标文件要求）终身维护，软件免费升级。中标方负责免费提供本次采购产品与医院信息系统对接（如医院有需求）；